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[bookmark: _Toc234332748][bookmark: _Toc242693089]第一章  投标邀请
1) 项目编号：IATB2026SC01
2) 项目名称：移动CT车联合招标采购项目
3) 采购预算：¥1,450,000.00元（最高限价，含车辆、CT集成、供电改造、防护施工、上牌、检测、培训、维保全部费用）
4) 资金来源：自筹资金，资金100%落实，付款流程合规。
5) 采购需求：一体式车载GE64排螺旋移动CT整车1台（GE64排CT主机已具备），采用客车底盘和外形，严格匹配采购方提供的原始参数，含整车辐射防护系统、大功率车载动力电池系统、双模式供电系统、分区冷暖空调+独立水暖系统、车身电控系统、自动调平气囊悬挂、遮阳棚、车载电气配套、整车上牌、CMA辐射检测报备、原厂质保、院内落地调试、医护+驾驶员双岗位实操培训全套包干服务。
6) 项目用途：主要用于全国“一扫双筛”项目CT筛查、基层下乡义诊、院前急救、肺部及全身CT扫描等，需符合卫健委移动医疗设备配置标准。为助力基层开展便捷高效的 CT 筛查服务，合作双方将研发迭代新型移动 CT 车，并共同推进后续科技成果转化与落地应用。
7) 交付周期：合同签订后50自然日内完成整车生产、设备集成、辐射环评、医疗器械备案、车辆上牌、交付验收。
8) 资格前置要求：受邀供应商不得转包、分包项目，不得联合投标，单一法人独立响应；自动放弃投标需提前24小时书面告知采购人。
9) 本项目依据《中华人民共和国招标投标法》，采用公开招标。 
[bookmark: _Toc242693090]第二章  投标人须知
	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	联合招标人
	名称：北京结核病诊疗技术创新联盟和北京韶成科技发展有限责任公司
地址：北京市通州区新华北路保利大都会T3写字楼四层401室
联系人：  姚宇峰  
电话： 17701051949  
电子邮件： yyf@chinaiatb.org 

	2
	项目名称
	移动CT车联合招标采购项目

	3
	招标地点
	北京市通州区新华北路保利大都会T3写字楼四层401室

	4
	资金来源
	北京韶成科技发展有限责任公司自有资金

	5
	出资比例
	 100% 

	6
	资金落实情况
	资金已到位

	7
	招标内容
	一体式车载GE64排螺旋移动CT整车1台（GE64排CT主机已具备，型号：Revolution Maxima M，注册证号：国械注准 20223060072），采用客车底盘、客车外形，严格匹配甲方提供原始参数，含整车辐射防护系统、大功率车载动力电池系统、双模式供电系统、分区空调+独立水暖系统、车身电控系统、自动调平气囊悬挂、遮阳棚、车载电气配套、协助上牌、CMA辐射检测报备、原厂质保、院内落地调试、医护+驾驶员双岗位实操培训全套包干服务。

	8
	供货、交付和验收
	1).供货周期：合同签订后50个自然日内交付(完成整车生产、设备集成、辐射环评、医疗器械备案、车辆上牌、交付验收)。
2).交付资料：随车交付机动车整车合格证、GE64排CT医疗器械注册证、原厂授权书、CMA辐射防护检测报告、辐射安全备案回执、车辆行驶证、购置发票、设备说明书、运维图纸、电池检测报告全套纸质+电子资料。
3).双重验收：第一阶段车辆外观、电控、底盘、供电系统硬件验收；第二阶段放射科影像质控、8小时续航实测、辐射防护抽检、空调水暖、调平系统实操验收，全部参数达标签署《项目竣工验收单》，不合格无条件返工。

	9
	质量要求
	质量标准：  合格  

	10
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受，应满足下列要求：
                                 
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	11
	踏勘现场
	■不组织
□组织，踏勘时间：                  
踏勘集中地点：                 

	12
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：                  
召开地点：                  

	13
	预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间
	  /  年  /  月  /  日  /  时

	14
	预备会后，招标人书面澄清的截止时间
	  /  年  /  月  /  日  /  时

	15
	招标时限
	本次招标有效期60天

	16
	偏离
	□不允许
■允许，可偏离的项目和范围见技术部分“项目需求列表”；
允许偏离最高项数：      
偏差调整方法：          

	17
	构成招标文件的其他材料
	      无      

	18
	投标有效期
	      60    天

	19
	文件编制要求
	除满足正文及格式等相关要求外，装订密封加盖企业公章；包含投标函、法人授权书、资质证照、业绩合同、报价明细表、技术响应表、售后方案等文件，格式完全贴合招标文件模板，手写涂改无效。

	20
	投标文件正副本份数
	 1正4副，共5 份

	21
	装订和密封要求
	采用左侧胶状方式装订，不得采用活页装订。
投标文件密封包装，需注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。在封口处加盖投标人公章。

	22
	递交投标文件地点
	北京市通州区新华北路保利大都会T3写字楼四层401室会议室

	23
	开标时间和地点
	开标时间：见公告
开标地点：北京市通州区新华北路保利大都会T3写字楼四层401室会议室

	24
	开标程序
	1).办公室收集标书并签到登记；
2).密封情况检查：开标前办公室收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；
3).评标专家审阅标书，专项竞争性谈判和价格比价，结合标书和增值服务承诺等综合评分。

	25
	采购预算
	最高限价¥1,450,000.00元。超出限价响应文件直接作废，总价包干包含车辆底盘采购、方舱改造、GE64排CT设备车载集成、整车辐射防护施工、动力电池供电系统加装、暖通空调改装、车身配套加装、运输费、装卸费、安装调试费、CMA辐射检测费、环评备案费、医疗器械备案费、车辆购置税、上牌服务费、人员培训费、3年上门维保、备品备件、税费、人工运维全部费用，甲方无任何额外增补费用。

	26
	评标委员会的组建
	由联盟抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。

	27
	废标条款
	1).超出项目最高限价；
2).资质证书造假、业绩佐证不实；
3).响应文件未密封、无公章、逾期递交；
4).谈判过程串标、恶意压价、虚假承诺；
5).不认可招标文件合同模板、付款及履约条款；
6).无法按期完成辐射备案、车辆上牌。

	28
	[bookmark: _Toc234323663][bookmark: _Toc234332772]确定中标人
	1).采购人自中标人确定之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书。
2).中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

	29
	投诉
	投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关办公室投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至办公室邮箱（yyf@chinaiatb.org）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。


[bookmark: _Toc242693091]（一）  商务部分
[bookmark: OLE_LINK42]    1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照，经营范围含特种医疗车制造、第二类/第三类医疗器械经营、车载影像设备集成，注册成立满3年及以上。
2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。
3、医疗资质：具备移动医疗车辆工信部机动车整车公告、辐射安全许可证、CMA资质机构出具整车辐射防护检测报告、整车环保上牌合格证，全部证书在有效期内。
4、投标产品制造商2016年1月以来未发生过客车产品缺陷召回；获得过相关表彰奖、各管理体系认证证书可加分。
5、投标人近三年无政府采购失信处罚、无医疗设备质量行政处罚、无招投标围标串标不良记录，未列入信用中国失信被执行人名单。应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK39]6、项目业绩：2023年1月1日至今的同类项目经验，提供至少五份。
7、售后资质：底盘生产厂家在全国多地设立维保服务站点，配备车辆维修工程师，具备4小时应急到场维修能力。
8、供货标准：严格遵照采购方原始参数、招标文件全部技术条款、国家车载射线设备国标、机动车上牌标准、卫健医疗设备准入标准执行交付。
9、投标人应提供所投产品全部符合本次采购需求的投标产品全部资质证书文件，投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
[bookmark: _Toc242693092]（二）  技术部分
   投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。
[bookmark: _Toc242693093]1、车辆底盘技术参数
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	1.1
	车辆参数
	台
	1
	车型：医疗车
（1) 保证车辆通过性，整车尺寸要求：车长小于11400mm；
（2) 轴距参数：轴距≥5350mm；
（3) 通过性能：车辆接近角≥8°、离去角≥8°；
（4) 承载形式：采用承载式车身；
（5) 核载人数：核载人数≥3人；
（6) 整备质量：≤18吨；
（7) 发动机配置：搭载国Ⅵ排放标准六缸水冷直喷增压中冷柴油发动机，功率≥220Kw；
（8) 悬挂制动：采用空气悬架结构，配备前后盘式制动器；
（9) 操纵结构：采用二软轴仪表台气助力操纵结构，变速箱配备缓速器，操控稳定、制动防护可靠；
（10) 转向轮胎：搭载液压助力方向机，配备子午线无内胎轮胎，行车转向轻便、耐磨耐用；
（11) 车身支撑：车身底部配备4组自动调平支撑架。一键自动支撑并自动调平；一键支腿自动收回；按键控制任意支腿支撑；按键控制任意支腿收回；手动泵实现紧急支撑和回收；备用触摸屏操作方式；运行状态实时显示；水平状态及倾角数值实时显示；故障诊断与报警；限位开关状态实时显示；简易操作说明书触摸屏显示功能；行驶前支撑未收起报警功能；
（12) 空调性能：车载双源变频空调，一体化布置，节能环保，满足车辆行驶和驻车时的制冷要求，空调制冷量≥30000kcal/h；
（13) 车身工艺：整车密封性能可靠；车身骨架及隔断骨架整体电泳防腐；车身两侧蒙皮、顶蒙皮内部采用水性发泡填充，填充厚度与骨架内壁平齐；
（14) 车载功能设备：配置动力电池给设备供电，电量≥88kwh，电池组安装于车辆行李舱内部；
（15) 车厢布局：车厢工作区域采用分区布置；车厢内部出风口排布均匀，保证车内前后温差≤3℃；
（16) 采暖配置：车厢内部、驾驶员区域、检测区均布置散热器，采用电喷加热器供暖；
（17) 内饰材质：整车地板、窗帘、侧围采用易清洁、可消杀材质，铺设医用地板革，适配车内常态化消杀作业场景；
（18) 外部配置：车辆右侧配备可手动收放式遮阳棚。


 
[bookmark: _Toc242693094]2、车身及内饰
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	2.1
	供电设备
	套
	1
	380V及220V市电系统
（1) 支持220V给动力电池充电，充电功率分两挡可调，7千瓦、12千瓦；
（2) 线盘：带电动50米线盘2盘；分别供电380V和220V；
（3) 配足够220V插座；
（4) 有接地装置。

	2.2
	内饰结构
	套
	1
	（1) 储物柜：定制、长方形；
（2) CT控制台：定制、放置操作电脑，身份证读卡器等设备；
（3) 工作椅：用于CT操作台，圆凳带靠背，可升降，旋转；
（4) 折叠座椅：布置中门后，用于检查人员休息；
（5) 前门防护栏；
（6) 后门前扶手：布置在后门，护栏铁管喷涂；
（7) 后门上车门扶手：布置在后门，护栏铁管喷涂；
（8) 风道：整车风道，根据实车定制；
（9) 窗帘：布窗帘，接近内饰颜色灰白色；
（10) 通道灯（柔性灯带）：铝型材，带面罩，白色灯带；
（11) 后门帘：气幕门帘，停车作业时，可防止风沙。

	2.3
	辐射防护系统
	套
	1
	2.3.1、铅房	
（1) 防护标准：X线防护水平符合GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》中车载式诊断X射线设备的放射防护要求；（交车时提供检测报告）；
（2) 防护措施：避免有用线束照射工作人员操作台，车载铅房四周墙壁和地板顶部有固定辐射屏蔽铅防护；铅门配备铅玻璃一套，规格400*600*20mm；铅房监控1套；对讲机一套；
（3) 带门机联动功能（铅房门关闭后才可实现曝光）;
（4) 符合车载X射线设备机房防护检测标准。
2.3.2、后电动铅门：▲用于铅房人员通行，内含铅板，并与CT设备联动，具有防误曝光功能,电动滑移门，有红外防夹结构；
2.3.3、前手动铅门：用于铅房,人员通行，内含铅板，并与CT设备联动，具有防误曝光功能；
2.3.4、侧检修手动铅门：用于铅房,人员检修，内含铅板，并与CT设备联动，具有防误曝光功能；
2.3.5、侧检修手动铅门：用于铅房,人员检修，内含铅板,并与CT设备联动，具有防误曝光功能；
2.3.6、侧电动防护门：用于铅房,人员通行，内含铅板,并与CT设备联动，具有防误曝光功能；
2.3.7、手动遮阳棚：布置于车辆右侧车顶，可遮阳，挡雨；
2.3.8、上车楼梯：采用楼梯通行，患者下车门采用翻转踏步；
2.3.9、埋板五金：设备固定，满足CT厂家要求的固定埋板；
2.3.10、车身平衡系统：置于底盘，四个角落；
2.3.11、防辐射报告：CT室满足相关防辐射要求，并出具测试报告。



[bookmark: _Toc242693095]3、配套设备技术参数
	[bookmark: _Hlk234336582]序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	3.1
	紫外线消毒灯
	件
	4
	主要技术要求
(1)杀菌率物表≥99.9%大肠杆菌，空气≥99.9%白色葡萄球菌；(需提供检验报告证明)；
(2)使用温度：-20~40℃，使用湿度5~85%RH。

	3.2
	除湿机
	台
	1
	品牌除湿机一台。


[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Toc242693096]4、锂电池系统技术参数
	[bookmark: _Hlk234336684]序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	4.1
	锂电池系统
	套
	1
	4.1.1、锂电池系统1套，电池电量≥80kWh，包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器参数如下：
4.1.2、锂电池参数：
4.1.2.1、能量密度≥170Wh/kg；提供第三方检测报告；
4.1.2.2、电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤30%。
4.1.3、锂电池系统防护等级：
4.1.3.1、电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032要求；提供第三方检测报告；
4.1.3.2、防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级；提供第三方检测报告；
4.1.3.3、电池防护等级：满足IP6X,IPX7；符合GB38032标准；提供第三方检测报告（38032的防护等级仅要求到IPX7）；
4.1.3.4、安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031标准，提供第三方检测报告；
4.1.3.5、高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电容耦合、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻；提供检测报告；
4.1.3.6、▲电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸，双重防护，符合GB/T4208标准；提供第三方检测报告；
4.1.3.7、锂电池耐泡水能力实现2米深水中浸泡72h； 
4.1.3.8、电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路；
4.1.3.9、电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度，具备加热模式，加热速率大于0.5℃/min。提供检测报告
4.1.4、电池管理系统（BMS）1套：
4.1.4.1、SOC计算精度误差：≤±5%（-40～+85℃）；
4.1.4.2、单体温度采集范围：-20~60℃；
4.1.4.3、单体温度采集精度：±1℃；
4.1.4.4、单体电压采集范围：0V~5V；
4.1.4.5、单体电压采集精度：≤±5mV；
4.1.4.6、总电压采集范围：0V~750V；
4.1.4.7、总电压采集精度：<±0.5%FSR；
4.1.4.8、电流采集精度：≤±max（1% @采样电流，1A；
4.1.4.9、具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能；
4.1.4.10、具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能；
4.1.4.11、具有绝缘电阻监测功能；
4.1.4.12、具有CAN通讯功能；
4.1.4.13、具有SOC过低报警；
4.1.4.14、具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能；
4.1.4.15、具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S； 
4.1.4.16、具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。
4.1.5、锂电池配套系统：
4.1.5.1、锂电池7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息；
4.1.5.2、逆变器：输出电压AC220V；针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能；
4.1.5.3、隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≤15KVA；
4.1.5.4、动力电池支持快充，最大充电功率不小于120千瓦时；
4.1.5.5 可抽拉托架：钢结构件，防护等级同车体，经电泳工艺处理，防腐性强，安装在舱体里可以抽拉,方便锂电系统维护；
4.1.5.6、锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门；
4.1.5.7、锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作。


[bookmark: _Toc242693097]5、智能网联系统技术参数
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数

	5.1
	工业交换机
	台
	1
	（1) 端口：≥8 口千兆；
（2) 标准：802.3af/at PoE；
（3) 工作温度：-10℃～+60℃；
（4) 抗震防尘，车载稳定运行。

	5.2
	5G路由器
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK31]可接网线，可插卡，用于整车网络通讯；

	5.3
	叫号编号打印机
	台
	1
	自动打印排队顺序号码。

	5.4
	视频监控系统
	套
	1
	（1) 摄像头：支持录像机供电；支持分辨率1080P高清摄像机；支持拾音和红外功能；车内摄像头数量≥3；
（2) DVR录像机：支持8路模拟高清1080P视频接入；存储支持可拔插硬盘与SD卡；支持全网通4G模块；内置定位模块支持单北北斗定位或GPS/BD双模定位；
（3) 含频监控系统，视频监控系统是一套集权限管理、基础数据管理、运营监控、证据中心等功能的车辆视频管控平台。


[bookmark: _Toc242693098]（三）  评分标准
本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分。详细评分标准如下：
综合评分表

	序号
	评审因素
	评分细则
	权重（%）
	分值（分）

	一
	技术部分(合计46分)

	(一)
	车型先进性
	[bookmark: OLE_LINK6]基于项目使用场景，对整车性能的发动机动力配置、车身机构及通过性、整车轴距性能、整车总质量参数提出以下要求：
1、发动机动力配置：须满足发动机动力功率参数。本项满分6分。
1）发动机功率≥260Kw，动力性能优异，得6分；
2）发动机功率≥250Kw，参数合规达标，得3分；
3）发动机功率≥240Kw，达到最低标准，得1分；
不满足不得分。

2、车身结构及通过性：须满足①车身承载结构形式，轴距≥5500mm；②车辆接近角、离去角通过性能参数。本项满分4分。
1）采用承载式车身，轴距≥5500mm，且接近角≥9°、离去角≥8°，全部指标达标，得4分；
2）采用承载式车身，轴距≥5500mm，且接近角≥8°、离去角≥8°，得2分；
3）仅满足单项核心指标，响应内容不完整，得0分；

3、整车尺寸参数配置要求，车长≤11000mm、车宽≤2510mm、车高≤3650mm。本项满分3分。
1）三项都满足，参数性能优异，得3分；
2）满足其中两项，参数性能良好，得1分；
3）其余得0分。

4、整车承载能力高：须满足总质量参数要求。本项满分6分。
1）整车总质量≥18000kg，参数性能优越，得6分；
2）整车总质量≥17000kg，参数合规达标，得3分；
3）整车总质量≥16000kg，参数合规达标，得1分。
	19%
	19

	(二)
	货物技术参数和性能指标
	1.投标产品完全满足招标文件采购需求中要求的所有带▲项的技术指标，每不满足一项扣1分；
2.投标产品完全满足招标文件采购需求中的所有不带“▲”项的技术指标每不满足一项扣0.5分；
最低分0分。
	21%
	21分

	(三)
	安装调试方案
	安装调试、质量保证包含但不限于：①安装调试流程、方式、内容；②设备生产、出厂、运输、交货等保障措施。
1、安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，得2分；
2、安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，得1分；
3、安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应，得0.5分；
4、无则得0分。
	2%
	2分

	(四)
	培训方案
	随车提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修保养说明书等。同时负责项目培训等相关工作，制定详细的人员培训方案。
1、培训方案内容进行了详细的阐述，能正确理解培训要求，有具体的培训细节，完全满足采购要求得 2分；
2、培训方案内容进行了阐述，能正确理解培训要求，但培训细节不全面，仅能满足采购要求得 1分；
3、培训方案虽进行阐述但仅能部分满足培训需求得 0.5 分；
4、培训方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求得 0 分。
	2%
	2分

	(五)
	售后服务方案
	（1）服务标准、服务内容以及具备专项应急保障方案；
（2）售后服务人员配备及备品备件等要素；
（3）工期保障和货物进度；
1、售后服务方案进行了详细的阐述，能正确理解售后服务需求，阐述思路清晰，具体措施详细，满足采购需求得 2 分；
2、售后服务方案虽进行了阐述但并未贴合售后服务需求进行详细论述，或售后服务方案中缺少具体措施得 1 分；
3、售后服务方案虽进行阐述但仅能部分满足售后服务需求得 0.5 分；
4、售后服务方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得 0 分。
	2%
	2分

	二
	商务部分(合计24分)

	(一)
	运营安全
	投标人所投产品制造商的客车产品制造及运营安全意识强，投标产品制造商2016年1月1日以来未发生过客车产品缺陷召回的得8分，有召回的不得分。
评审依据：以国家市场监督管理总局的缺陷产品召回查询系统查询结果为准，查询网址http://qxzh.samr.gov.cn/qxzh/qxxxcx/web.jsp，提供查询截图并加盖投标人公章，如投标人不提供查询截图或提供虚假查询结果，视同存在缺陷客车产品召回记录。否则不得分。
	8%
	8分

	(二)
	货物免费保修年限
	免费质保年限三年及以上，得1分，反之不得分。
	1%
	1分

	(三)
	售后服务能力
	车辆底盘生产厂家须拥有全国售后服务保障能力，并提供售后站点服务合同。得2分，不提供不得分。
	2%
	2分

	(四)
	企业实力
	1、根据投标人所投车辆制造商获得过中国工业经济联合会颁发的中国工业大奖表彰奖的得2分，没有的不得分。提供中国工业经济联合会网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。
2、根据投标人所投车辆制造商获得ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书的得2分。提供有效的证书复印件及在国家认监委网站对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。
3、根据投标人所投车辆制造商获得ISO 9001质量管理体系认证证书的得2分。提供有效的证书复印件及在国家认监委网站对证书的信息查询截图并加盖投标人公章作，网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。
4、根据投标人所投车辆制造商获得ISO 14001环境管理体系认证证书的得2分。提供有效的证书复印件及在国家认监委网站对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。
5、根据投标人所投车辆制造商获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分。提供有效的证书复印件及在国家认监委网站对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。
6、根据投标人所投车辆制造商获得AAA级及以上两化融合管理体系评定证书的得3分，获得AA级的得2分，获得A级的得1分，没有不得分。提供有效的证书复印件及在两化融合管理体系评定管理平台对证书的信息查询截图并加盖投标人公章，已失效或撤销的不得分。
	13%
	13分

	三
	价格部分（合计30分）

	（一）
	投标报价
	价格分的计算：满足招标文件要求，且有效投标报价的最低价作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价的，其价格分为满分，计算公式如下：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）X30
	30%
	30

	合计
	100% 
	100分


注：
1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。
2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。
3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。
4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。
[bookmark: _Toc242693099]（四）  投标文件格式
一、响应文件包括：
1、投标函
2、投标报价一览表
3、投标分项（明细）报价表
4、商务条款偏离表
5、技术条款偏离表
6、法定代表人授权书
7、资格证明文件
★7.1 有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）；
★7.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖公章）；
★7.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
★7.4 资信证明（会计师事务所出具的年度审计报告或银行出具的资信证明）；
★7.5 与供应商存在关联关系的单位情况说明；
★7.6 供应商不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；
★7.7 通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查网站等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息的，经查询在经营活动中有重大违法记录的，截至本项目采购活动开始前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，不得参加本项目的采购活动。
★7.8 采购文件中要求的其他证明材料（复印件加盖公章）；
8、供应商资格声明；
9、业绩情况表；
10、详细的需求理解、服务和技术方案；
11、采购文件要求的其他文件及供应商认为有必要提供的其他文件。
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、★号条款为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将导致按无效标处理。




（标注正本或副本）

（项目名称）

投标文件





项目编号：

供应商名称：                 （盖公章）






2026年  月

[bookmark: _Toc111712551][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc111712643][bookmark: _Toc234323689][bookmark: _Toc234332798][bookmark: _Toc242693100]
1、投标函
投标函
致：北京结核病诊疗技术创新联盟
根据贵方的（采购项目名称）的投标邀请（采购项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本 4 份。
1.投标报价一览表
2.投标分项（明细）报价表
3.商务条款偏离表
4.技术规格偏离表
5.资格证明文件
6.遵守国家有关法律法规和规章，按采购文件中供应商须知和技术要求提供的有关文件
7.以   /  形式出具的磋商保证金，金额为人民币   /   元。
在此，签字代表宣布同意如下：
1.附报价表中规定的应提交和交付的服务总报价为人民币　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的总报价）。
2.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
3.我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如涉及）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本响应文件有效期为自提交响应文件截止时间起 60 个日历日。
5.根据供应商须知第2条规定，我方承诺，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方与代理机构无关联。
6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何文件。
7.我方承诺：我方在本项目磋商中的陈述和本响应文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目磋商中作虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。
8.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
	地址               
电话               
	传真               
电子函件               



被授权人签字：               
被授权人联系方式（手机）：               
供应商开户银行（全称） ：               
供应商银行账号 ：               
供应商名称（公章）               






[bookmark: _Toc111712552][bookmark: _Toc1415][bookmark: _Toc111712644][bookmark: _Toc234323690][bookmark: _Toc234332799][bookmark: _Toc242693101]2、投标报价一览表
[bookmark: _Toc17702]投标报价一览表
	项目名称
	
	项目编号
	

	响应单位名称
	

	响应文件
总价
	人民币（大写）：                                    元
人民币（小写）：                                    元

	交货期
	

	交货地点
	

	对于采购需求是否完全满足
	



供应商授权代表签字　　　　　　　　　
供应商（盖章）:	                  
日期：                              





[bookmark: _Toc111712645][bookmark: _Toc111712553][bookmark: _Toc234323691][bookmark: _Toc234332800][bookmark: _Toc242693102]3、投标分项报价表
[bookmark: _Toc516469411][bookmark: _Toc11323256][bookmark: _Toc515570110]投标分项报价表
项目编号/包号：________                          项目名称：__________
报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	制造商/生产厂家
	产地（国别）
	制造商统一信用代码
	制造商规模
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

注：
1. 分项报价表中总价金额应与报价一览表中的价格一致。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。


[bookmark: _Toc111712554][bookmark: _Toc26577][bookmark: _Toc111712646][bookmark: _Toc234323692][bookmark: _Toc234332801][bookmark: _Toc242693103]4、商务条款偏离表
商务条款偏离表
供应商名称（公章）：                             采购项目编号：
	序号
	采购文件条款号
	采购文件的合同条款
	响应文件的合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商授权代表：_____________________
供应商全称（盖公章）：_______________
注：供应商如果对包括服务期、付款方式/条件、售后服务期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

[bookmark: _Toc111712555][bookmark: _Toc8110][bookmark: _Toc111712647][bookmark: _Toc234323693][bookmark: _Toc234332802][bookmark: _Toc242693104]5、技术条款偏离表
技术规格偏离表
供应商名称（公章）：                              采购项目编号：
	序号
	服务名称
	磋商文件
条目号
	磋商文件
要求规格
	响应规格
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商授权代表：_____________   _______
供应商全称（盖公章）：_________________
注：供应商应对磋商文件采购需求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

[bookmark: _Toc111712556][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc111712648][bookmark: _Toc234323694][bookmark: _Toc234332803][bookmark: _Toc242693105]6、法定代表人授权书
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目（采购项目编号：     ）的竞争性磋商采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于    年    月    日盖章生效，特此声明。



法定代表人签字或盖章：
供应商授权代表签字：
授权代表联系方式：
供应商名称（公章）：




附：法定代表人及被授权人身份证（复印件加盖公章）









[bookmark: _Toc516469413][bookmark: _Toc515570112][bookmark: _Toc11323257][bookmark: _Toc30542][bookmark: _Toc111712649][bookmark: _Toc111712557][bookmark: _Toc234323695][bookmark: _Toc234332804][bookmark: _Toc242693106]7、资格证明文件格式
一、目录
★7.1 有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）；
★7.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖公章）；
★7.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；
★7.4 资信证明（会计师事务所出具的年度审计报告或银行出具的资信证明）；
★7.5 与供应商存在关联关系的单位情况说明；
★7.6 供应商不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；
★7.7 通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查网站等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息的，经查询在经营活动中有重大违法记录的，截至本项目采购活动开始前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，不得参加本项目的采购活动；
★7.8 采购文件中要求的其他证明材料（复印件加盖公章）；
二、填写须知
1）以上所列资格证明文件未提供格式的，由供应商提供。
2）制造商作为供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。
3）所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。
4）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
5）采购方将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
6）供应商提交的材料将被保密，但不退还。
7）全部文件应按规定的份数提交。
★号条款为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将导致按无效标处理。

[bookmark: _Toc11323258][bookmark: _Toc111712558][bookmark: _Toc111712650][bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc234323696][bookmark: _Toc234332805][bookmark: _Toc516469414][bookmark: _Toc515570113][bookmark: _Toc242693107]★7.1 有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）


[bookmark: _Toc515570114][bookmark: _Toc516469415][bookmark: _Toc14886][bookmark: _Toc111712651][bookmark: _Toc11323259][bookmark: _Toc111712559][bookmark: _Toc234323697][bookmark: _Toc234332806][bookmark: _Toc242693108]★7.2 依法缴纳税收和社会保障资金的证明（复印件加盖公章）

1、供应商为企业法人的，须提供近六个月内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。
2、供应商为企业法人的，须提供近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。


















[bookmark: _Toc111712560][bookmark: _Toc515570115][bookmark: _Toc516469416][bookmark: _Toc111712652][bookmark: _Toc19216][bookmark: _Toc11323260][bookmark: _Toc234323698][bookmark: _Toc234332807][bookmark: _Toc242693109]★7.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明



我公司在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或被投诉记录。


特此声明。





供应商名称（公章）：                            
供应商授权代表签字：                            
日期：                            






[bookmark: _Toc516469417][bookmark: _Toc11323261][bookmark: _Toc515570116][bookmark: _Toc26128][bookmark: _Toc111712561][bookmark: _Toc111712653][bookmark: _Toc234323699][bookmark: _Toc234332808][bookmark: _Toc242693110]★7.4 会计师事务所出具的年度审计报告或银行出具的资信证明

投标人提供本单位近2年内其中1年的经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。或提供银行出具的资信证明。
说明：
1、 审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。
2、 银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。
3、 银行资信证明可以是复印件并加盖投标人公章，采购人或者采购代理机构保留审核原件的权利。
银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。








[bookmark: _Toc111712562][bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc111712654][bookmark: _Toc234323700][bookmark: _Toc234332809][bookmark: _Toc242693111]
★7.5 与供应商存在关联关系的单位情况说明
注：
1、供应商应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的磋商，相关响应均无效。
（如不存在上述情况，请提供如下声明）

北京结核病诊疗技术创新联盟：
我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包磋商的情形。
与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包磋商的情形。
我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。
特此声明。

供应商授权代表（签字）：                            
供应商名称（加盖单位公章）：                        
日期：                            
[bookmark: _Toc111712655][bookmark: _Toc7318][bookmark: _Toc111712563][bookmark: _Toc234323701][bookmark: _Toc234332810][bookmark: _Toc242693112]
★7.6 供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

北京结核病诊疗技术创新联盟：

我公司 不是 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。


供应商授权代表（签字）：                            
供应商名称（加盖单位公章）：                        
日期：                            

















[bookmark: _Toc3888][bookmark: _Toc111712656][bookmark: _Toc111712564][bookmark: _Toc234323702][bookmark: _Toc234332811][bookmark: _Toc242693113]★7.7 信用信息截图
通过“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查网站等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息的，经查询在经营活动中有重大违法记录的，截至本项目采购活动开始前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，不得参加本项目的采购活动。

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）；
2、信用信息查询截止时点：同磋商截止时间（文件提交截止时间）；
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；
4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
下述查询由供应商自查并提供截图，查询时间在投标截止时间前3日内即可。
7.7.1信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图；


7.7.2中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn）查询截图。


7.7.3国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查网站查询截图。



[bookmark: _Toc111712565][bookmark: _Toc961][bookmark: _Toc111712657][bookmark: _Toc234323703][bookmark: _Toc234332812][bookmark: _Toc242693114]★7.8 采购文件中要求的其他证明材料（复印件加盖公章）

（提供有效的证书复印件并加盖公章）


[bookmark: _Toc111712658][bookmark: _Toc516469418][bookmark: _Toc11323262][bookmark: _Toc515570117][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc111712566][bookmark: _Toc234323704][bookmark: _Toc234332813][bookmark: _Toc242693115]8、供应商资格声明
供应商资格声明

1.名称及概况：                    
（1）供应商名称：                    
（2）供应商注册地/住所：                    
电传/传真/电话号码：                  
北京常驻机构地址：                    
联系人及联系方式：                    
（3）成立和注册日期：                    
（4）注册资金/开办资金：                    
（5）上级主管部门：                    
（6）企业/单位性质：                    
（7）法定代表人姓名：                    
（8）职员人数：                    
其中高级职称人数：                    
中级职称人数：                    
2．最近三年的年度总营业额：
年份　　　　　总额
__________　　 ___________　　
__________　　 ___________　　
__________　　 ___________　　
3．最近三年主要用户名称及服务内容：
用户名称 　　　　　　　  服务内容
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
4. 供应商需要声明的其他情况


兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（公章）：                    
供应商授权代表签字：                    
日期：                            









[bookmark: _Toc111712659][bookmark: _Toc111712567][bookmark: _Toc11323265][bookmark: _Toc516469420][bookmark: _Toc12957][bookmark: _Toc515570119][bookmark: _Toc234323705][bookmark: _Toc234332814][bookmark: _Toc242693116]9、业绩情况表
业绩情况表（格式）

	序号
	合同名称
	业绩名称
	用户名称
	联系方式
	完成情况
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



备注：供应商应按照以下规定提交业绩证明材料
1、供应商必须提供能够证明上述项目业绩真实性的合同复印件，合同复印件中至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的金额、详细标的内容和双方签章及生效时间；
2、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；
3、不提供复印件的业绩，评分阶段不予以考虑。




供应商授权代表签字：               
供应商名称（公章）：               
日期：                            



[bookmark: _Toc515570120][bookmark: _Toc11323266][bookmark: _Toc30767][bookmark: _Toc516469421][bookmark: _Toc111712568][bookmark: _Toc111712660][bookmark: _Toc234323706][bookmark: _Toc234332815][bookmark: _Toc242693117]10、详细的需求理解和技术方案
自行编制需求理解、服务和技术方案，须对采购文件的所有相关技术和服务要求作出详尽响应，应包括但不限于以下内容（供应商应根据采购文件的要求提供详细的方案，格式自拟）：
1.满足服务要求指标情况；
2.技术需求要求提供其他的响应方案等。



[bookmark: _Toc11323268][bookmark: _Toc516469422][bookmark: _Toc515570121]

[bookmark: _Toc111712662][bookmark: _Toc111712570][bookmark: _Toc10019][bookmark: _Toc234323707][bookmark: _Toc234332816][bookmark: _Toc242693118]11、采购文件要求的其他文件及供应商认为有必要提供的其他文件

（供应商应仔细阅读采购文件，包括评标标准等，提供采购文件要求的相关方案、措施等。）






















[bookmark: _Toc234332796][bookmark: _Toc242693119]（五） 采购协议
移动CT车采购协议
合同编号：
购货单位： （以下简称“甲方”）
法定代表人：              职务：
地址：
通信地址：
电话：

供货单位： （以下简称“乙方”）
法定代表人：                  职务：
住所地(按营业执照)：
通信地址：
邮编：
统一社会信用代码：
医疗器械经营许可证号：
第二类医疗器械经营备案凭证号：
授权代表：                  职务：
联系电话：
开户银行：
户名：
账号：
售后服务电话：

依据本项目《移动CT车采购项目招标文件》、乙方最终响应文件、公开招标最终承诺函，甲乙双方本着平等自愿、合规履约原则，就GE64排移动CT筛查车采购供货、集成、验收、维保事宜，订立本采购协议，双方共同恪守执行，本协议为招标文件法定附属合同文件，具备同等法律效力。
1、 [bookmark: heading_20]协议标的物及包干范围
1. 采购标的物：一体式GE64排车载移动CT筛查车1台，完全匹配本招标文件全部细化技术参数，无任何负偏离、无硬件阉割、无非标改装，CT为原装原厂GE64排螺旋设备。
2. 总价包干范围：合同固定总价         元（大写：人民币元），总价包干包含车辆底盘采购、GE64排CT设备车载集成、整车辐射防护施工、动力电池供电系统加装、暖通空调改装、车身配套加装、运输费、装卸费、安装调试费、CMA辐射检测费、环评备案费、医疗器械备案费、车辆购置税、上牌服务费、人员培训费、3年上门维保、备品备件、税费、人工运维全部费用，甲方无任何额外增补费用。
3. 供货标准：严格遵照甲方原始参数、招标文件全部技术条款、国家车载射线设备国标、机动车上牌标准、卫健医疗设备准入标准执行交付。
2、 [bookmark: heading_21]供货周期、交付地点及验收要求
1. 交付工期：合同签订生效、甲方支付预付款后50自然日内完成整车完工、全部备案、上牌、院内落地交付，逾期按照招标文件违约条款追责。
2. 交付地点：甲方指定场地。
3. 交付资料：乙方随车交付机动车整车合格证、底盘合格证、GE64排CT医疗器械注册证、原厂授权书、CMA辐射防护检测报告、辐射安全备案回执、车辆行驶证、购置发票、设备说明书、运维图纸、电池检测报告全套纸质+电子资料。
4. 双重验收：第一阶段车辆外观、电控、底盘、供电系统硬件验收；第二阶段放射科影像质控、12小时续航实测、辐射防护抽检、空调水暖、调平系统实操验收，全部参数达标签署《项目竣工验收单》，不合格无条件返工、退换货。
3、 [bookmark: heading_22]付款方式（严格遵照招标约定）
1. 预付款：合同签订且乙方提交等额履约保函后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%预付款；
2. 进度款：整车全部交付、上牌完毕、验收合格、资料归档完成后10个工作日内，支付合同总金额65%进度款；
3. 质保尾款：剩余5%尾款，整车3年质保期满，设备无故障、无运维纠纷后无息结清；
4. 付款票据：乙方开具合法合规增值税专用发票后方可办理付款流程。
4、 [bookmark: heading_23]质保、售后及培训约定
1. 免费质保期限：整车、车身电气、动力电池、车载空调、底盘配套整机原厂质保   年；质保期内非人为损坏免费更换配件、免费上门维修。
2. 售后响应：乙方本地维保站点2小时应急响应、24小时到场维修，节假日不休；动力电池、供电系统故障优先抢修，保障户外筛查作业不间断。
3. 免费培训：乙方免费完成驾驶员车辆运维培训、放射技师CT操作+PACS对接培训、辐射安全合规培训、电池充放电运维培训，出具培训签到表及结业证明。
4. 增值服务：免费提供1年CT设备月度质控校准、终身成本价原厂配件供应、设备故障应急备用方案。
5、 [bookmark: heading_24]双方权责
1. 甲方权责：按时拨付项目款项；提供院内交付场地、对接院内PACS系统；配合完成验收、备案资料对接；依规开展履约监督。
2. 乙方权责：保证全部设备原厂正品、参数零负偏离；全权负责上牌、环评、卫健备案全部行政审批；严禁转包、分包、更换CT核心硬件；保证整车满足12小时空调+CT连续筛查、200kW快充全部硬性指标；承担产品质量、辐射安全、车辆上路全部安全责任。
6、 [bookmark: heading_25]违约责任
1. 乙方逾期交付：每逾期1日，扣除合同总金额0.3%违约金，逾期超15日甲方有权单方解除合同，没收履约保证金；
2. 技术参数负偏离、CT设备非原装、动力电池续航不达标、辐射防护不合格，乙方无条件全额退款、运回车辆，承担甲方全部采购损失及招标损失；
3. 质保期内故障频发、售后拒不履约，甲方直接扣除全部质保尾款，纳入甲方供应商黑名单。
7、 [bookmark: heading_26]协议其他约定
1. 本采购协议、招标文件、乙方投标文件、最终谈判承诺函、偏离表、验收报告为不可分割整体，具有同等合同法律效力；
2. 本项目禁止变更设备配置、下调技术标准、更换原厂部件；
3. 争议协商不成，提交甲方属地人民法院诉讼解决；
4. 本协议一式陆份，各执叁份，签字盖章后生效。
（以下无正文）
甲   方：北京结核病诊疗技术创新联盟       乙   方：
签字（盖章）：                             签字（盖章）：

日期：        年    月    日               日期：   年    月    日
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